TROXLER燃烧炉操作说明书

(以随机交付的英文使用说明为准，本简易翻译稿仅供参考)

TROXLER售后服务：

Troxler 总部地址：

3008 Cornwallis Road P.O. Box 12057 Research Triangle Park, NC 27709

Phone: 1.877.TROXLER (1.877.876.9537)

Outside the U.S.A.: +1.919.549.8661

Fax: +1.919.549.0761

Web: www.troxlerlabs.com

技术支持：

Technical Support Phone: 1.877.TROXLER (1.877.876.9537)

E-mail: TroxTechSupport@troxlerlabs.com

警告： 在使用Troxler NTO沥青燃烧炉之前，请仔细阅读操作说明书。请勿在未阅读说明书的前提下使用该仪器。

OVEN  烤箱

EXHAUST DUCT  排气管

ACCESS PANEL 通道面板

DISPLAY 显示屏

KEYPAD 按键区

INTERNAL PRINTER 内置打印机

CIRCUIT BREAKER/POWER SWITCH  断路器/电源开关

LOCK ARMS 锁扣

BASKET COVER  盖子

SAMPLE BASKETS 样品框

CATCH PAN 下面板

BASKET CARRIER 样品框搬运器

仪器电源供应：

电源120V 交流电 50/60HZ 型号 4730

电源 208~240V交流电 50/60HZ 型号 4731

烤箱电源要确保接地，以防触电

两个九针串行接口：在左边的界面上，用来连接串行设备，比如电脑，打印机。

在右边仅供厂家使用。

仪器使用注意事项：

该仪器属于发热设备，烤箱表面温度较高，若没有防护装置，可能烧伤皮肤。

烤箱安装周围环境中，无易燃易爆物品，周围15CM范围内，无任何设备装置。

（注意：在打开烤箱门时，请注意先观察烤箱内有无试件正在燃烧，确保安全）

当打开烤箱门时，发现门上有火花冒出，请立刻将门关闭，若试验停止，需要打开烤箱，但烤箱内温度较高时，请在距离烤箱门91CM之外进行操作，以免伤及到人。

操作仪器时，请穿防护服。

安装仪器时，请遵照当地的安全规范。

建议客户在实验室内安装一氧化碳探测器。

请将仪器安装在水平，坚固，防火防水的界面上。

实验室环境温度请保持在	10℃~50℃。相对湿度小于92%

安装电源电缆，确保能承受额定功率，电缆路线不受挤压。

燃烧时，可能产生一氧化碳，确保燃烧炉附近通风。

请勿随意将其他物体放置烤箱内燃烧（除试验指定物品）

将易碎裂，高反射物体远离烤箱

在烤箱顶部，勿放置东西

请勿敲击，钻，压烤箱

请勿强行打开烤箱门

仪器操作人员应经过培训后方才允许使用，建议仪器专人专用。

仪器安装场所选择：

仪器周围通风，确保实验室内有排风口。

仪器电缆长度不宜超过1.2M

仪器应安装在水平，固定，防水防火的界面上

仪器四周至少应留出15CM的空间距离

烤箱底部应保持空气流通

仪器不应安装在易燃易爆物品旁边

安装步骤：

- 请按上述安装注意事项安装

- 调整水平角，将仪器调成前后，左右水平

- 将仪器上所有的包装纸移去

- 将包装箱内的膛炉底板正确放置进烤箱的两横梁上，确保底板不接触烤箱四周。

- 安装电源至开关处，将开关拨至OFF

- 连接烤箱排气系统

- 连接电源

- 设置烤箱

烤箱排气系统，针对实验室实际情况，进行便宜安装，确保安装管道不绕路，不打架，不漏气。

设置及运转

KEY FUNCTION

〈ESC〉返回上一级菜单，对数据不进行更新或者是升级，界面提示有选择Y/N。同时也带有否定选项NO的功能，若有错误信息提示，按ESC 即可忽略

〈BACK SPACE〉 光标后退键

〈STATUS〉状态键，显示当前仪器状态信息

〈MENU〉 菜单键，内有菜单可选，打开为MAIN MEMU功能。主要的菜单功能都在内

〈YES〉 功能选择键

〈NO〉 功能选择键

〈↑〉, 〈↓〉 菜单选择上下键，同样可在默认界面中用来调整显示对比

〈0〉 .. 〈9〉数字键

〈.〉小数点

〈ENTER〉 输入确认键。同样也可用来选择打印已选定燃烧项目

〈PAPER FEED〉 控制内部打印机的纸张打印质量

〈TARE〉称重键，在默认界面中可显示

〈STORE〉手动存储键 ，在默认界面中，可选择存储当前燃烧记录，如果没有燃烧记录可存储，将提示存储出错

〈START〉 燃烧开始键，在默认界面中，该功能键可用。

〈ABORT〉燃烧停止键，系统将停止收集燃烧数据和提供相关燃烧信息，只有在燃烧过程中，该功能键可用。

第一次运行及设置

- 按正确操作放置仪器

- 将膛门打开，将电源开关打至ON挡。烤箱将会进行一次自我测试，界面显示将有项目名称，当前温度，重量，操作时间。当这个界面显示时，UP/DOWN按键将可以用来调试显示对照。

- 按MENU键，打开MAIN MENU

- 在MAIN MENU—5—选择Scale Menu—3（来检验比例），通过提示进行操作即可。

进行检验比例操作应在室温环境中进行

- 关闭膛门。

- 按键 8 选择Miscellaneous Menu

  - 修改时间，按1—Time/Date Menu

  - 修改波特率 按2

  - 修改显示温度 按3

  - 修改用户名信息，按4

  - 系统信息，按5

  - 按ESC键，返回上一级操作

- 选择1，BURN SETUP MENU.燃烧操作菜单

  - 选择1——BURN Parameter MENU,选择燃烧模式，分为项目时间控制，自动控制（默认设置为自动控制）。设置预想的燃烧时间或者是中止条件（。设置计算类型，分为沥青样品或者沥青合计（默认设置为沥青样品）。选择想要燃烧得到的外形。最后选择ESC返回到Burn Setup Menu

  - 需要关闭自动打印功能，请按2

  - 需要关闭自动存储功能，请按3

  - 按ESC 返回到MAIN MENU

- 选择 2 设置自动定时器。可以设置开始和结束时间。

- 需要进行ACF操作，请按4

日常启动及运转

该仪器符合以下实验规范

ASTM C 117 (AASHTO T11), Materials Finer Than 76-μm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing

ASTM C 136 (AASHTO T27), Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates

ASTM D 979 (AASHTO T168), Sampling Bituminous Pavement Mixtures

- 操作燃烧炉如以下操作：

A 如果计时器未被激活，关闭膛门，打开电源开关，仪器将进行一次自动测试，默认界面将会显示，红外加热投入使用。

B 如果计时器被激活，红外加热自动运行

2. 选择STATUS，检查参数设置

燃烧模式

自动存储

自动打印

3选择项目名称 MENU—MAIN MENU按3 选择Project Menu

4 运用称量设备对试件框进行称重。包括底盘及上盖盘。(WB)

5 获得热拌混合沥青样品，最高不超过5000g

6. 如果试件不够软，不适宜进行切散，可将试件放置在110 ± 5 °C的环境中，进行分散。

7.膛内有两个试件盘，每个试件盘承重不能超过2500g

8.将上盖盘盖好，锁紧。确保安装正确。

9.使用外部设备进行称重，包括试件，试件筐，底盘，盖盘重量，总重为(WT)

10.选择START

11,试件的(WS) 将会被要求输入，(WS = WT – WB).

12.输入后，界面将会显示试件筐等其他部分的重量。如果误差不超过正负5g，试验即可开始。

13.在燃烧的过程中，显示屏可显示膛内当前的温度，当前试件重量，损失率及持续时间。

14.当3个1分钟的燃烧过程中，质量损失不在超过0.01%,那么燃烧过程完成。燃烧结果在显示屏上显示出来。如果5分钟过去了，内部温度处于峰值，那么燃烧炉的门依然要关闭，指示灯显示红色,BURN COMPLETE显示，同时声音发出警报。

注意：在燃烧结束后，请立即清理燃烧炉配套的排气系统，将废气处理掉。如果未能及时处理，若超过1050分钟未处理，在接下来的试验中，系统将会自动提示。

15.选择ENTER 返回到默认界面

如果自动存储功能未打开，  在结果存储前按 MENU——7 即可进入存储功能

16．后续取试件操作，请穿防护服。

17.其他请参照ASTM C117 和C136标准。（ASTM T11和T27）

日常关机：

关闭电源为：

若自动时间控制功能未被使用 可直接在电源开关处拨至OFF

若自动时间控制功能被使用 电源开关保持ON 燃烧炉将会自动停止在指定时间。

日常维护及保养

燃烧炉不进行工作：

检查电源电路有无接好

检查电源开关有无打开

检查房间内电源线路

%AC测量不准确

检查比例有无调正确

准确测量修正系数

其他的错误信息提示

记录错误信息

比例显示不稳定

当出现WARNING! Clean NTO Exhaust System. See Operation Manual for details. Press ENTER 请按ENTER键，为了保证延续的试验操作得到保证，请清理排气系统。

燃烧炉MENU功能键

MENU---MAIN MENU

当中各个数字对应相应的选项，选择后都有一个子菜单。各个功能不同

Burn Setup Menu 用来设置相关燃烧参数，自动打印，自动存储功能。

选择Burn Parameter Menu，显示为

一  选择Burn Mode，显示为

选择1 Program time，为配置相应的燃烧时间，需要手动输入时间

可使用BACK SPACE ，ENTER键来进行设置。

选择2  AUTO-CONTROL，为选择燃烧控制模式

二   Burn Time

燃烧时间，不同的沥青混合料需要不同的燃烧时间。主要由质量损失率来控制，%AC。

选择Auto-Control 即将是质量损失率0.01%的极限或是0.1g来进行控制。

另外，仪器的燃烧数据 只保存120分钟之内的，120以后的数据不进行保存。

下表为推荐的最小燃烧时间

三   Cutoff Limit

在自动控制模式下，仪器将会按照所设的界限进行燃烧控制，该界限控制分为Grams或者 Percentage 质量或者是百分比

选择GRAMS

输入预期的质量损失数据

from 0.1 to 1.0 gram in increments of 0.1 gram.

同理，选择PERCENTAGE

输入预期的质量百分比损失数据

from 0.001% to 1.000% in increments of 0.001%

四Calculation Type

分为两种计算模式，bitumen-to-sample  bitumen-to-aggregate

公式如上，final  mass.  终点质量

Initial Mass初始质量

五Profile Selection

选择燃烧材质，选项1，2 都是为了针对不同的材料而进行设计的。使燃烧得到最优

选择1，适用于非常软的合成物

选择2，适用于燃烧不完全的合成物，选项2为默认选项。该选项使用于Superpave™ 混合料,

六 AUTO-PRINT

自动打印功能

七AUTO-STORE

自动存储功能

八Active Project Selected

燃烧项目选择

如果用户选择了自动存储功能，并且一个项目名称被输入激活，那么以下界面信息将会显示出来

No Project Data

若用户选择了自动存储功能，但是项目名未被激活，

返回到Burn Setup Menu，选择NO

再创建一个项目名称，并且自动存储功能打开，选择YES

在项目名称创建时，

选择1为 已有的项目名

选择2为 创建一个项目名

然后再返回至Burn Setup Menu.