5406A漏电开关测试仪(日本共立)

目录

- 安全警告

- 拆装保护壳的方法

3、特点

4、技术规格

5、测试剩余电流设备(RCD)

6、测试步骤

7、修理

- 安全警告

电是危险的并且能引起人身伤害和死亡。为正确使用本仪器，使用前请务必详读本说明书。本操作手册包含警告信息及安全规定，当使用本机时请严格遵守，以确保使用者操作安全及仪器安全，因此使用本机前请先仔细阅读本说明书。

注意：

- 本仪器必须由受过正规训练的、合格的技术人员进行操作，并在本说明书规定的条件下使用。由于用户使用不当、或违反本说明书以及安全操作规定造成的设备损坏，共立公司（KYORITSU）将不负任何责任。

- 使用前请仔细阅读并领会操作指南中所规定的内容。使用本设备时请务必遵守相关的规定。

标志“”为本手册中的表示警告，为保证操作安全，提醒操作者必须参考说明书中的相关细节仔细认真的阅读每个标有“”符号的说明。

危险是表示某种环境和操作是很可能引起严重或重大的伤害。

警告是表示某种环境和操作是能引起严重或重大的伤害。

注意是表示某种环境和操作是能引起严重的伤害和仪器的损害。

危险

- 本仪器仅供单相漏电开关使用在（230V+10%-15%）。

- 当进行测试时，请勿触摸任何裸露的导线。

- 当测试时，必须肯定在安全情况下你的手指才可触摸测试导线。

- 在测量以后确保将测试导线迅速的从电源上卸下。不能让测试导线在测量后长时间的连接在电源上。

警告

- 测试时绝对不要打开仪器的机身，那里存在危险的电压。如果出现故障，请交给专业人员进行检查并修理。

- 如果当时仪器显示出过热的标志，需要从被测电路上断开，等待温度变凉。

- 如果仪器出现任何反常现象（例如不完善的显示，意想不到的计数，机身的破损，测试提示时出现噪音等等）请交与专业人员修理后方可使用。

- 如果使用仪器前你的手是潮湿的，请不要使用仪器。

- 测试按钮压下时不要旋转功能开关。

注意

- 为保证安全最合适的使用附加件（测试导线，探针等等）用于这台仪器使用并且由共立推荐。禁止使用其他附件。

- 不能使用潮湿的布和清洁剂清洁本仪器。

2、拆装保护壳的方法

型号5406A有一个专用的保护壳保护，使防止来自外表的和操作局部的碰撞。保护壳在机身的背面在测量期间是能分开和装上的.

2.1 拆下保护壳的方法

2.2安装保护壳的方法

3、特征

3.1 部件名称

1…………LCD显示屏幕

2…………0°/180° 开关

3…………UL值选择开关(25V/50V)

4…………I⊿n开关(上和下)

5…………测试按钮

6…………接线检查LED

7………… 功能开关

危险

- 使用最适合的原装测试导线。

- 允许主要测试接线端和地面的最大电压是300V。

3.2 测试导线

仪器提供有型号7125导线和型号7121导线(可选附件)可供选择。

- 型号7125

- 型号7121(可选附件)

3.3 测试范围(功能)

×1/2···为测试RCD＇s检验它们是不是敏感的。

×1···为测量触发时间。

×5···为测试在  I⊿n×5

DC测试···为测试DC敏感的RCD＇s

AUTO RAMP测试···为测量外面的触发电流

3.4 使用标准

仪器操作:               IEC/EN 61557-1， IEC/EN 61557-6

安全设备:               IEC/EN 61010-1 CAT III (300V) – 仪器

IEC/E 61010-2-31 CAT III(600V) – 测试导线

IP:                     IEC60529 (IP 54)

3.5 特点

不用使用电池            型号5406A不是电池供电的， 而是操作时通过电压补给。

接线检查                3 LEDs显示是否正确

温度保护                发现内在的电阻器和电压调节装置MOS FET过热，当前显示出一个警告标志 并且自动停止测量。

相位角度选择            测试能选择从正的(0°) 或从负的(180°) 半周测试电压。

AUTO数据保存            测试完成以后在一定时间保存显示的测量记录。

UL值选择和UF监测       选择UL(达到电压数值的极限) 25V或50V。 在那UF(故障电压) 超过UL数值，必须是没有显示“UF Hi”时才能开始测量。

可选择的附加件          型号7121适合配电盘或照明电路测试。

4、技术规格

- 测量规格

| 功能 | 工作电压 (交流) | 额定动作电流 (I⊿n) | 故障动作时间 | 精确性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 动作电流 | 动作时间 |
| ×1/2 | 230V+10% -15% 50Hz | 10/20/30 /200/300 /500mA | 1000ms | -8%～-2% | 0.6% ±4dgt |
| ×1 |  |  | 1000ms | +2%～+ 8% |  |
| ×5 |  |  | 200ms |  |  |
| DC测试 |  | (10/20/30 /200/300 /500mA) + 6mA dc | 1000ms | -10%～+ 10% |  |
| AUTO RAMP 测试 |  | 10/20/30 /200/300 /500mA | （由10%增长） 从20% 到110% 的I⊿n。 300ms×10 | -8%～+ 8% |  |

体积                          186×167×89mm

仪器重量                      800g

参考条件                      说明基于下列各项为基础的

- 四周的温度:23±5℃

- 相对的湿度:45% 到75%

- 位置: 水平

- 工作电压: 230V， 50Hz

5. 高度: 海拔2000m

工作的温度和湿度               0到+ 40℃, 相对的湿度80% 或少些

存储温度和湿度                 -20到+ 60℃, 相对的湿度75% 或少些

LED 指示的正确极性             P-E和P-N LEDs亮时说明接线是正确的，相反LED是

当P和N颠倒时。

AUTO数据保存                   LED显示是自动保存的

显示                           液晶显示3 1/2数字与十进制的分数和单位测量的(ms， mA)

超压显示                      “VL-PE Hi”显示时中断测量在相位和接地之间的电压

防止损害机体。

仪器使用的标志                 仪器保护始终通过双重绝缘或加强绝缘

- 工作电流的操作误差(IEC/EN 61557-6)

| 功能 | 工作电流的操作误差 |
| --- | --- |
| ×1/2 | -10～0% |
| ×1 | 0～+ 10% |
| ×5 |  |
| AUTO TAMP | -10%～+ 10% |

温度: 0℃ 和 40℃

接地电极电阻: 最大50Ω最大20Ω（在×5 500mA仅)

工作电压: 230V + 10%-15%

5、漏电开关检测设备 (RCD)

5.1 RCD测试

RCD是为阻断电流设计的一套切换设备(开始接触) 当剩余电流达到一个特殊的数值时。 它基本工作在通过不同的负荷和中性导线流动电流的相位电流之间 (为单个的相位装置)。

万一电流差值比RCD电流更高，设备工作必须分离主要电压。

RCD´s基本上有两个分类: 第一是符合对剩余电流波形敏感性 （类型AC和A)，第二是应归于工作的时间(类型G和S)。

- RCD类型AC，RCD为了保证触发剩余正弦曲线互交电流。

- RCD类型A， RCD为了保证触发剩余正弦曲线互交电流 (如同类型AC) 和剩余直接的电流(DC)。

RCD类型G =综合的类型(没有明显工作的时间延迟)， 为综合的使用和应用。

RCD类型S = 选择的类型(有明显工作的时间延迟)， 本RCD是临时对必须选择特征的带电装置特别设计的。

为了正常工作状态利用RCD保证成功的保护了有关带电的装置，它们将经过检验测试:

- 触发时间t⊿

- 符合一些情况下同样触发电流.

触发时间t⊿ 是RCD计算剩余工作的电流I⊿N到触发的时间。 RCD计算了剩余工作的电流I⊿n是:10mA,20mA,30mA,200mA,300mA,500mA

触发时间的标准值详细说明通过IEC 61009(EN61009) 和IEC 61008(EN61008) 制表在下面被列出(为I⊿N和5I⊿n):

| RCD的类型 | I⊿n | 5I⊿n |
| --- | --- | --- |
| 综合的(G) | 300ms 最大。 允许值 | 40ms 最大。 允许值 |
| 选择性的(S) | 500ms 最大。 允许值 | 150ms 最大。 允许值 |
|  | 130ms min。 允许值 | 50ms min。 允许值 |

RCD测试装置型号5406A连续测试电流直到RCD触发或直到最大测试时间。

这次测试被称为触发测试(×1I⊿n) 或快速触发测试(×5I⊿n)。

注意:

有专门保护装置的称为 “调整RCD” 触发的电流在那是可调整的， 在这些情况中上面的表格应该没有列出。

也有另外的一种RCD称为  “类型B”，为剩余的正弦曲线交互的电流(如同类型AC)和剩余的脉冲DC电流(如同类型A) 并且纯正或将近纯正的DC电流确保触发， 是否突然的应用或慢慢的正在发展。因为这些型号几乎没有并且在市场上价格是很昂贵的，所以它同样很少的被使用了。

触发的电流I⊿ 是最小的剩余电流仍然能引起外面的RCD触发。

RCD检测器型号 5406A开始起动测试电流从20% 的I⊿n并且然后增加它直到RCD触点或直到110% 的I⊿n。

这次测试是通常指定的Auto ramp测试并且它能确定的泄漏或故障电流就是说已经流动的范围， 或能超出RCD特性的范围。

通过泄漏电流钳型表以便检查泄漏或故障如：型号 2432, 2433,2413F，2417.RCD检测器5406A能够测试触发时间t⊿ 和触发电流I⊿.

3-相位+中性的RCD测试在TT系统实践的例子。

单相位RCD测试在TN系统实践的例子。

5.2 RCD测试在“OLD TT系统”

注意

在OLD-TT系统型号5406A能运行以下的I⊿n，然而，不确定准确性。仪器不运行其他的I⊿n。

×1/2，×1，DC测试，AUTO RAMP测试····I⊿n：10mA  20mA  30mA  200mA  300mA

×5····I⊿n：10mA  20mA  30mA  200mA

Old TT系统是220V电压的相位 (而不是400V) 和到127V接地的相位(而不是230V) 并且通常不使用中性导线的一个TT系统。

在系统检查以前由一个电压计或一个（DMM）连接型号5406A，以便肯定在接地的每个相位之间的电压是127V(+/-10%).

警告

如果电压计读取的数值是220V，不要按“测试按钮”。

把型号5406A连接到这个系统， 检查所有的3根配线，LEDs应该是亮的。

6、测试步骤

6.1.准备

(1) 将导线插入仪器。 (Fig.9,10)

(2) 仪器插头插入电源插座

(3) 打开断路器开关。

(4) 按下I⊿n 切换规定额定的触发电流(I⊿n) 到RCD额定的触发电流。 “▼” 在LCD上移动无论何时I⊿n开关是压下的， 并且显示I⊿n。

(5) 按下UL值选择开关选择UL值(25或50V)。

基本情况:   I⊿n………30mA

UL值……50V

0°/180°……0°

6.2 接线检查

保证P-E和P-N端的氖管亮，而“！”端氖管不亮。如果上述显示灯显示错误，请断开连线，检查连线可能存在的错误。

6.3 测试

  - 设置测试数

· 不触发测试………×1/2: 最大时间1000ms

· 触发测试…………×1: 最大时间1000ms

· 快速触发测试……×5:最大时间200ms

· DC测试……………DC测试: 最大时间1000ms

· AUTO RAMP测试……Auto Ramp测试

:20%～110% 额定的触发电流(I⊿n)。最大时间300ms×10.

(2) 按测试按钮

·不触发测试……………… 断路器应该不触发。

·触发测试……………………断路器应该触发。

·快速测试……………………断路器应该触发。

·DC测试………………………断路器应该触发。

·AUTO RAMP测试…………… 断路器应该触发。在标准触发显示电流方面检查触发显示电流和触发显示时间。

（3）按下0°/180°开关改变相位并且重复步骤(2)。

(4) 再一次改变相位并且重复步骤 (2)。

肯定在测试之后返回测试的RCD至最初的条件。

警告

- 如果在相位和接地之间的电压大约超过260V，“V L-PE”在LCD上被显示出测试按钮是否被按下，并且测量中断。如果“V L-PE Hi”被显示仪器从交流电源断开并且在相位和接地之间检查电压。

- 如果出现高温信号，仪器从交流电源上断开，等待温度变低。

- 当与大范围过RCD额定触发电流或当接线不是正确的时候做一次测试，它能发生那次RCD触发并且“no”在显示器上被显示出来。

- 当UF电压增加到UL值时或更大，测量自动暂停并且“Uf Hi”在LCD上被显示。

保证在这些测试的操作期间不接触接地的金属。

注意:

- 如果RCD要不触发， 检测器将供应测试当前为最大1000ms以上的×1/2 和×1范围。 因为P-N和P-E LEDs 必须仍然向上，所以RCD没触发的事实将是明显的。

- 如果安全导线和接地之间存在电压，它可能影响测量。

- 如果中性导线和接地之间存在电压，它可能影响测量， 因此，在测试前应该检查在配电系统的接地和中性导线之间的连接。

- 如果RCD的电路泄露电流流动， 它可能影响测量。

- 有一个探针测量电路的接地电极电阻将不超过50Ω在500mA(20Ω在×5 500mA仅仅) 范围。

- 如果按下“测试按钮” ， 3s在恢复到零以前计算结果将被显示。 如果按钮是保持在下面， 计算结果将被显示直到按钮被按出。 如果断路器触发， 显示读取适当的触发时间。 显示适当保持在大约× 10s。

fig9

fig10

警告

采取充分的警告不要使用有缺点的接线。在使用MODE7121，特别小心的是不要把它连错相位。

7、 维修

要是仪器未能正确的运行，返回至经销商并说出故障特征。请记得要给出关于可能存在故障特征的所有信息， 当仪器被修理后会很快的返回给您。

北京欧亚星宇科技公司

电话：400-600-3562

网址：http://www.yiqi518.com